电化学工作站技术文档：固件篇

一、固件的三个任务

固件位于 App 和硬件之间，核心任务三项：

1. 解析 App 指令：蓝牙接收字节流 → 按协议解析出测试类型与参数

2. 执行测试：按模式调度 DAC/ADC/TIM/GPIO，在正确时刻设置电压、等待延时、采集电流

3. 回传数据：将采样结果打包为协议帧，通过蓝牙发回手机

二、工程目录：哪里改哪里不改

Firmware/

├── src/              ← [实际编译的源文件] 改这里的 .c 文件

├── include/          ← [实际编译的头文件] 改这里的 .h 文件

├── Core/             ← [CubeMX 生成的参考] 不要改——改了 PlatformIO 编译也用不到

│   ├── Inc/          ← HAL 外设头文件（和 include/ 同名但不同步）

│   └── Src/          ← HAL 外设初始化 + main.c（和 src/ 同名但不同步）

├── User/ECW/         ← [电化学业务逻辑] ecw.c/h — 核心代码在这

├── User/SYSTEM/      ← [平台工具] delay、sys、usart (UART1 调试口)

├── Drivers/          ← [HAL 库] STM32 外设驱动，不动

└── platformio.ini    ← [工程配置]

注意事项：`Core/` 和 `src/` 下存在同名文件（main.c、adc.c、usart.c 等）。项目最初基于 Keil+CubeMX 开发（Core/ 是 CubeMX 生成的），后迁移至 PlatformIO（src/ 是实际参与编译的）。两套代码未自动同步，修改 Core/ 下的文件不会生效。修改应针对 src/ 和 include/。

`User/ECW/` 和 `User/SYSTEM/` 没有副本问题——业务代码只存在一份，PlatformIO 通过 `build_flags` 里的 `-I` 路径包含它们。

三、开发环境：Keil 与 PlatformIO

项目有两个构建环境：Keil MDK 是旧的，PlatformIO 是新的。两个都能编译出可用的固件，但日常开发推荐用 PlatformIO。

（一）PlatformIO（VS Code）

当前主力环境。工程配置在 `Firmware/platformio.ini`：

cd Firmware

pio run                      # 编译

pio run --target upload      # 编译 + 烧录（ST-Link）

pio device monitor           # 串口监视器（115200）

pio run --target clean       # 清理

优点：

- VS Code 插件，编辑体验好（智能提示、跳转、自动补全）

- 依赖自动管理（stm32cube 框架、工具链一键下载）

- 命令行驱动，能接入 CI

- `platformio.ini` 里的 `build_flags` 和 `-I` 路径集中管理

编译的文件来源：`src/` + `include/` + `User/`。`Core/` 下的同名文件不参与编译。

（二）Keil MDK

旧环境，项目最早是 Keil+CubeMX 开发的。工程文件在 `Firmware/MDK-ARM/IT_OCP/IT_OCP.uvprojx`。

为什么一开始用 Keil：它是 ARM Cortex-M 最经典的 IDE，行业使用广泛、资料多、调试功能成熟（硬件断点、逻辑分析仪、寄存器窗口）。CubeMX 也能直接生成 Keil 工程，上手快。

什么时候用：

- 团队有人只熟悉 Keil

- 需要用 Keil 的调试功能和逻辑分析仪

- STM32CubeMX 重新生成代码后（CubeMX 直接输出 Keil 工程）

（三）为什么迁到 PlatformIO

Keil 的缺点是 IDE 老旧、工程配置靠界面操作、依赖手动管理、对命令行和 CI 不友好。迁到 PlatformIO 主要为了三点：

1. 更适配 AI 辅助编程：VS Code 生态 + 命令行驱动，Claude Code / Copilot 可以直接执行 `pio run` 编译验证、读错误信息、改代码、再编译——闭环全自动。Keil 的 GUI 操作做不到这一点。

2. 依赖自动管理：`platformio.ini` 里声明 `stm32cube` 框架，工具链和 HAL 库自动下载，不用手动装 Pack 包。

3. 命令行驱动：`pio run --target upload` 一键烧录，`pio device monitor` 串口监视，能接入 CI 做自动构建。

编译的文件来源：`Core/Src/` + `Core/Inc/` + `User/`。Keil 不认识 `src/` 和 `include/`。

（四）两份源文件的来历

Keil+CubeMX 时代 → Core/ 是 CubeMX 生成的，User/ 是手写的业务代码

↓ （Keil IDE 老旧、GUI 操作不便于自动化，AI 无法直接编译验证）

迁到 PlatformIO → 把 Core/ 的文件拷到 src/ 和 include/，后续改动只在这边

↓

现在 → src/ 和 Core/ 不同步，Keil 工程是历史快照

规则：用 PlatformIO 开发时改 `src/` 和 `include/`。如果后续用 CubeMX 重新生成代码，生成到 `Core/` 后需要手动把改动合并到 `src/`。`User/` 不受影响，两个环境共用。

（五）STM32CubeMX

STM32CubeMX 是 ST 官方的图形化配置工具，用于生成初始化代码。本项目的 HAL 外设初始化代码（`MX_GPIO_Init()`、`MX_ADC1_Init()`、`MX_DAC_Init()` 等）最初均由 CubeMX 生成。

CubeMX 的工作方式：

- 图形界面配置引脚功能、时钟树、外设参数

- 一键生成 Keil / IAR / Makefile 等格式的工程骨架

- 生成的 HAL 代码放在 `Core/Src/` 和 `Core/Inc/` 下

在项目中的作用：

- 早期（Keil 时代）：CubeMX 是主力——配引脚、配时钟、生成 Keil 工程，然后手写业务代码

- 现在（PlatformIO 时代）：CubeMX 不再直接生成参与编译的代码。如果需要调整引脚分配或外设参数，有两种方式：

1. 用 CubeMX 重新生成到 `Core/`，再将改动手动合并到 `src/`

2. 直接在 `src/` 下修改 HAL 初始化代码，不再经过 CubeMX

当前项目的外设配置已基本稳定，日常开发一般不需要重新打开 CubeMX。

四、主程序流程

main() 的结构：

关键设计：命令接收和测试执行不是同步的：

USART3 DMA 空闲中断收到一帧后，更新全局变量 `Sweep_Mode` 和 `payload[]`。主循环下一轮检测到新模式，开始跑测试。这样做的好处是中断处理很快（只做帧校验和变量更新），不阻塞数据接收。

五、测试模式枚举

typedef enum {

DORMANT  = 0x00,  // 空闲

DPV      = 0x06,  // 微分脉冲伏安法

SWV      = 0x09,  // 方波伏安法

IT       = 0x0D,  // 计时电流法

CTLPANEL = 0x21,  // 控制面板（量程切换等）

CV       = 0x23,  // 循环伏安法

PAUSE    = 0xFF,  // 暂停

} Sweep_Mode_Type;

RunSweepMode() 就是一个 switch-case，根据当前模式调用对应的 run*() 函数。

DORMANT 和 PAUSE 的区别：DORMANT 退出所有循环并归零；PAUSE 暂停当前测试但保持状态，可以继续。

六、通信协议实现

（一）接收：ProcessReceivedData()

USART3 空闲中断 → `ProcessReceivedData(rx_buffer, len)`：

1. 检查长度 ≥ 7（最小帧：AA 55 + CMD + LEN=0 + Checksum + 0D 0A）

2. 校验帧头 `AA 55` 和帧尾 `0D 0A`

3. 提取 payload，计算校验和，对比

4. 校验通过 → 把 CMD 写入 `Sweep_Mode`，payload 拷贝到全局数组

// 帧结构（和 App 侧完全一致）

// [0xAA][0x55][CMD][LEN][Payload...][Checksum][0x0D][0x0A]

// Checksum = sum(Payload各字节) & 0xFF

（二）发送：SendData()

void SendData(uint8_t cmd, uint8_t *data, uint8_t len) {

uint8_t tx_buffer[256];

tx_buffer[0] = 0xAA;

tx_buffer[1] = 0x55;

tx_buffer[2] = cmd;

tx_buffer[3] = len;

memcpy(&tx_buffer[4], data, len);

tx_buffer[4 + len] = CalculateChecksum(data, len);

tx_buffer[5 + len] = 0x0D;

tx_buffer[6 + len] = 0x0A;

HAL_UART_Transmit(&huart3, tx_buffer, len + 7, 100);

}

（三）大小端不一致（注意）

App 发给固件的 payload 用的是小端序（Little-Endian），固件解析时直接按 int16_t 数组读取（ARM 天然是小端，不用转换）。

固件发给 App 的数据（采样数据帧）用的是大端序（Big-Endian），6 字节 payload：

- 电压 int16 大端（2 字节，或 IT 的序号 uint16 大端）

- 电流整数 int16 大端（2 字节）

- 电流小数 int16 大端（2 字节，单位是 1/1000 μA）

这一差异为历史遗留问题，修改协议代码时需注意字节序方向。

七、四种测试方法的执行流程

（一）CV（循环伏安法）

runCV() → 选量程 → 校验参数范围

→ for 每一圈:

for 正向扫描: sampleAndSendData(CV, v, rate)

for 反向扫描: sampleAndSendData(CV, v, rate)

再正向: sampleAndSendData(CV, v, rate)

`sampleAndSendData()` 是调用最频繁的函数，一次做四件事：

1. `setPotentiostatVoltage(voltage)` — 设 DAC

2. 按扫描速率算延时，`delay_us()`

3. `sampleCurrent(ADC_CHANNEL_7)` — 读 ADC 换算电流

4. `packAndSendData(mode, voltage, current)` — 打包发蓝牙

每一步都调 `IWDG_Feed()`——CV 扫一圈可能好几秒，不喂狗就复位。

（二）IT（计时电流法）

runIT() → 选量程 → 校验参数

→ 配置 TIM2 自动重载值 (samplingInterval * 10 - 1)

→ 设 DAC 为目标电压

→ while(未超时):

等 samplingFlag（TIM2 中断置位）

→ 采 ADC

→ 打包序号+电流

→ 发蓝牙

→ 喂狗

IT 的 runTime 字段是 32 位整数，协议里拆成两个 int16 传输：

itParams.runTime = ((uint32_t)payload[2] << 16) | (uint16_t)payload[3];

暂停期间会累计 `totalPauseDuration`，从总耗时中扣除，保证计时准确。

（三）DPV（微分脉冲伏安法）

DPV 的核心思路是用差分去掉背景电流。激励波形为阶梯扫描叠加脉冲——详见 CHI 电化学工作站用户手册中微分脉冲伏安法的波形图示。采样点取脉冲前（仅有背景电流）和脉冲末期（背景+反应电流），差值 ΔI = I2 − I1 抵消背景。

runDPV() → 选量程 → 校验参数

→ for 从 startV 到 endV 步进 stepV:

设基础电压 → 延时

采脉冲前电流 I1

叠加脉冲电压 → 延时 pulseWidth

采脉冲末期电流 I2

发 (电压, ΔI = I2 - I1)

撤脉冲 → 下一步

I1 是阶梯基线上的电流（含背景），I2 是脉冲顶端的电流（含背景+反应），相减后背景抵消。

（四）SWV（方波伏安法）

和 DPV 思路一致，但叠加的是对称方波，正向和反向各采一次取差值。激励波形参见 CHI 电化学工作站用户手册中方波伏安法的波形图示。频率由 freq 参数控制：

half_period_ms = 1000.0f / (2.0f * swvParams.freq);

SWV 的频率字段是 float（4 字节 IEEE 754），在协议里占两个 int16 的位置。固件用 union 解析：

union { float f; int16_t i[2]; } freq_union;

freq_union.i[0] = payload[5];

freq_union.i[1] = payload[6];

swvParams.freq = freq_union.f;

八、DAC 和 ADC 的换算公式

（一）DAC：电位 → 码值

uint16_t setPotentiostatVoltage(int16_t voltage) {

if (voltage < -1650) voltage = -1650;  // 限幅到 ±1650mV

if (voltage > 1650)  voltage = 1650;

uint16_t dacValue = (uint16_t)(4095.0f * (1650.0f - voltage) / 3300.0f);

HAL_DAC_SetValue(&hdac, DAC_CHANNEL_1, DAC_ALIGN_12B_R, dacValue);

HAL_DAC_Start(&hdac, DAC_CHANNEL_1);

return dacValue;

}

映射关系：`V_DAC = 1.65V - E_set/1000`

| 目标电位 | DAC 码值 | DAC 输出电压 |
| --- | --- | --- |
| +1650 mV | 0 | 0V |
| 0 mV | 2047 | 1.65V |
| -1650 mV | 4095 | 3.3V |

这是反向映射——目标电位越高，DAC 输出越低。原因是恒电位仪运放将 DAC 信号接入反相输入端，控制环路自动处理这一映射关系。

（二）ADC：码值 → 电流

float sampleCurrent(uint8_t adcChannel) {

uint16_t adcValue = Get_Adc_Average(adcChannel, 10);  // 采10次取平均

float voltage = (float)adcValue * 3.3f / 4095.0f;     // 码值→电压

float sampleResistor = getSampleResistor(Current_Range);

float current = ((1.65f - voltage) / sampleResistor) * 1000000.0f;

switch (Current_Range) {

case RANGE_1: current -= ZERO_OFFSET_1; break;

case RANGE_2: current -= ZERO_OFFSET_2; break;

case RANGE_3: current -= ZERO_OFFSET_3; break;

case RANGE_4: current -= ZERO_OFFSET_4; break;

}

return current; // 单位 μA

}

`Get_Adc_Average(ch, 10)` 会动态将 ADC 通道切换为指定通道，采集 10 次取平均。`getSampleResistor()` 根据当前量程返回对应的采样电阻值（1kΩ / 10kΩ / 100kΩ / 1MΩ）。

1.65V 基线：零电流时 TIA 的输出电压，与 DAC 中点电压一致。零偏值（`ZERO_OFFSET_1~4`）用于补偿运放输入偏置电流和电路寄生参数引入的零点偏差，各量程独立校准。

**注意**：零偏校准逻辑尚待完善。当前 `ZERO_OFFSET_1~4` 均设为 `0.0f`，各量程的实际零点偏差需要在硬件就绪后实测并填入。校准方法：各量程下断开 WE 端（输入开路），读取 `sampleCurrent()` 输出，取反后作为该量程的零偏值。

九、量程切换

void setCurrentRange(Current_Range_Type range) {

if (Current_Range == range) return;

Current_Range = range;

HAL_GPIO_WritePin(ADG704_EN_PORT, ADG704_EN_PIN, GPIO_PIN_RESET);  // 先禁用

switch (range) {

case RANGE_1:  // 1kΩ

HAL_GPIO_WritePin(ADG704_A0_PORT, ADG704_A0_PIN, GPIO_PIN_RESET);

HAL_GPIO_WritePin(ADG704_A1_PORT, ADG704_A1_PIN, GPIO_PIN_RESET);

break;

case RANGE_2:  // 10kΩ

HAL_GPIO_WritePin(ADG704_A0_PORT, ADG704_A0_PIN, GPIO_PIN_SET);

HAL_GPIO_WritePin(ADG704_A1_PORT, ADG704_A1_PIN, GPIO_PIN_RESET);

break;

case RANGE_3:  // 100kΩ

HAL_GPIO_WritePin(ADG704_A0_PORT, ADG704_A0_PIN, GPIO_PIN_RESET);

HAL_GPIO_WritePin(ADG704_A1_PORT, ADG704_A1_PIN, GPIO_PIN_SET);

break;

case RANGE_4:  // 1MΩ

HAL_GPIO_WritePin(ADG704_A0_PORT, ADG704_A0_PIN, GPIO_PIN_SET);

HAL_GPIO_WritePin(ADG704_A1_PORT, ADG704_A1_PIN, GPIO_PIN_SET);

break;

}

HAL_GPIO_WritePin(ADG704_EN_PORT, ADG704_EN_PIN, GPIO_PIN_SET);    // 使能

HAL_Delay(1);  // 模拟开关切换稳定时间

}

`ADG704_A0` / `ADG704_A1` / `ADG704_EN` 在 `ecw.h` 中宏定义为 PA1 / PA2 / PB12。切换流程：先拉低 EN 禁用全部通道，设置 A0/A1 电平选定目标通道，再拉高 EN 使能。切换后有 1ms 延时等待模拟开关稳定。

十、看门狗和暂停机制

IWDG：由芯片内部 40kHz RC 振荡器驱动，和主系统时钟无关。即使主时钟挂了也能复位。所有测试循环和暂停等待里都定期喂狗。

PAUSE 和 DORMANT 的实现：

- App 发 PAUSE → 测试循环检测到后进入等待（不退出循环、不归零），期间持续喂狗

- App 发 DORMANT → 退出所有循环，电位归零

- IT 测试在暂停期间计时扣除，保证总测试时间准确

十一、加一个新测试方法

以添加 LSV（线性扫描伏安法，单向扫描不折返的 CV）为例，需修改以下文件：

| 文件 | 改什么 |
| --- | --- |
| `include/ecw.h` | 加 `LSV = 0xXX` 枚举值、加 `LSV_Params` 结构体、声明 `runLSV()` |
| `User/ECW/ecw.c` | 实现 `runLSV()`、在 `RunSweepMode()` 加 case、在 `parseSweepModePayload()` 加解析、在 `InitParams()` 加默认值 |
| `src/usart.c` | 在 `ProcessReceivedData()` 的命令分发里加 LSV |
| Android `ECProtocol.kt` | 加命令字常量、参数 data class、`buildLSVCommand()` |
| Android `TestActivity.kt` | 加 LSV 参数输入 UI |
| Android `DataRecorder.kt` | CSV 头部加 LSV 分支 |

共约 7 个文件。修改前建议先在真机上运行一遍现有功能，确认基线状态正常。

十二、PlatformIO 工程配置

`platformio.ini` 的关键项：

[env:stm32f103rc]

platform = ststm32

board = genericSTM32F103RC

framework = stm32cube

build_flags =

-ICore/Inc

-IUser/ECW

-IUser/SYSTEM/delay

-IUser/SYSTEM/sys

-IUser/SYSTEM/usart

-DUSE_HAL_DRIVER

-DSTM32F103xB

monitor_speed = 115200

upload_protocol = stlink

debug_tool = stlink

关键点：

- `stm32cube` 框架自带 HAL 库，不需要额外安装

- `build_flags` 中的 `-I` 路径决定编译时头文件搜索范围——新增目录后需在此添加对应 `-I` 路径

- 可用 Keil MDK 替代编译（工程位于 `MDK-ARM/IT_OCP/`），但推荐使用 PlatformIO